Содержание

# 1.	Список товаров и график поставки	61

# 2.	Список сопутствующих услуг и график работ	71

# 3.	Технические спецификации	73

# 4.	Чертежи	98

# 5.	Проверки и испытания	99

Примечания к составлению перечня требований.

Перечень требований должен быть включен в тендерную документацию Покупателем и должен включать, как минимум, описание поставляемых товаров и услуг и график поставки.

Целью Перечня требований является предоставление достаточной информации, позволяющей участникам торгов эффективно и точно подготовить свои предложения, в частности, Перечень цен, для которого форма представлена в Разделе IV. Кроме того, Перечень требований, вместе с Перечнем цен, должен служить основой в случае изменения количества во время присуждения контракта в соответствии с ИУТ41.

Дата или период доставки должны быть тщательно определены, принимая во внимание (a) последствия условий поставки, указанных в Инструкции для участников тендера в соответствии с правилами Инкотермс (т. Е. EXW, или терминами CIP, FOB, FCA - эта «поставка») имеет место, когда товары доставляются перевозчикам), и (b) установленной здесь датой, с которой начинаются обязательства по поставке Покупателя (т.е. уведомление о присуждении, подпись контракта, открытие или подтверждение аккредитива).

| - Список товаров и график поставки Все оборудование должно быть поставлено в два адреса следующим организациям: - "Клиническая больница Согдийской области имени С. Кутфиддинова". Республика Таджикистан, Согдийская область, город Худжанд, мкр 34. - "Областная клиническая больница имени Б. Вохидова". Республика Таджикистан, г. Бохтар, ул. Вaxдaт Товары должны быть поставлены не позднее, чем через 120 календарных дней со дня подписания контракта. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Наименование товаров | Коли-чество | Единица измерения | Конечный пункт назначения (Проектный объект), указанный в ИКТП | Дата поставки по Incoterms |  |  |
|  |  |  |  |  | Самая ранняя дата поставки | Самая поздняя дата поставки | Дата поставки, предложенная Участником торгов [заполняется Участником торгов] |
| I. | МОДУЛЬ 1 |  |  | - "Клиническая больница Согдийской области имени С. Кутфиддинова". Республика Таджикистан, Согдийская область, город Худжанд, мкр 34. -"Областная клиническая больница имени Б. Вохидова". Республика Таджикистан, г. Бохтар, ул. Вaxдaт, | Чем скорее, тем лучше | 120 календарных дня со дня подписания контракта |  |
| 1. | Транспортное средство (см техническое описание в Секции 3. Технические спецификации) | 1 | шт |  |  |  |  |
| 2. | Медицинское оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Аппарат флюорографический цифровой малодозовый | 1 | шт |  |  |  |  |
| 2.2. | Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор воздуха | Не меньше 2 | шт |  |  |  |  |
| II. | Модуль 2 |  |  | - "Клиническая больница Согдийской области имени С. Кутфиддинова". Республика Таджикистан, Согдийская область, город Худжанд, мкр 34. -"Областная клиническая больница имени Б. Вохидова". Республика Таджикистан, г. Бохтар, ул. Вaxдaт, | Чем скорее, тем лучше | 120 календарных дня со дня подписания контракта |  |
| 1 | Транспортное средство(см техническое описание в Секции 3. Технические спецификации) | 1 | шт |  |  |  |  |
| 2. | Медицинское оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор воздуха | Не меньше 2 | шт |  |  |  |  |
| 2.2 | Сумка-укладка врача общей практики с наборами медицинскими диагностическими | Не меньше 1 | шт |  |  |  |  |
| III. | Модуль 3 |  |  | - "Клиническая больница Согдийской области имени С. Кутфиддинова". Республика Таджикистан, Согдийская область, город Худжанд, мкр 34. -"Областная клиническая больница имени Б. Вохидова". Республика Таджикистан, г. Бохтар, ул. Вaxдaт, | Чем скорее, тем лучше | 120 календарных дня со дня подписания контракта |  |
| 1. | Транспортное средство (см техническое описание в Секции 3. Технические спецификации) | 1 | шт |  |  |  |  |
| 2. | Медицинское оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кресло гинекологическое | Не меньше 1 | шт |  |  |  |  |
| 2.2 | Осветитель настенный | Не меньше 2 | шт |  |  |  |  |
| 2.3 | Кольпоскоп на консольном штативе | Не меньше 1 | шт |  |  |  |  |
| 2.4 | Микроскоп | Не меньше 1 | шт |  |  |  |  |
| 2.5 | Портативная ультразвуковая система с принадлежностями | Не меньше 1 | шт |  |  |  |  |
| 2.6 | Аппарат дыхательный ручной | Не меньше 1 | шт |  |  |  |  |
| 2.7 | Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи, шт. | Не меньше 1 | шт |  |  |  |  |
| 2.8 | Электрокардиограф | 1 | шт |  |  |  |  |
| 2.9 | Диагностический спирометр | Не меньше 1 | шт |  |  |  |  |
| 2.10 | Стетоскоп | Не меньше 2 | шт |  |  |  |  |
| 2.11 | Стетоскоп кардиологический | Не меньше 1 | шт |  |  |  |  |
| 2.12 | Сфигмоманометр настенный с циферблатом | Не меньше 3 | шт |  |  |  |  |
| 2.13 | Ростомер | Не меньше 1 | шт |  |  |  |  |
| 2.14 | Весы медицинские | Не меньше 1 | шт |  |  |  |  |
| 2.15 | Весы медицинские детские | Не меньше 1 | шт |  |  |  |  |
| 2.16 | Анализатор крови биохимический портативный | Не меньше 1 | шт |  |  |  |  |
| 2.17 | Глюкометр | Не меньше 1 | шт |  |  |  |  |
| 2.18 | Анализатор мочи портативный | Не меньше 1 | шт |  |  |  |  |
| 2.19 | Штатив | Не меньше 2 | шт |  |  |  |  |
| 2.20 | Емкость для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий | Не меньше 4 | шт |  |  |  |  |
| 2.21 | Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор воздуха, шт. | Не меньше 3 | шт |  |  |  |  |
| 2.22 | Анализатор крови гематологический | Не меньше 1 | шт |  |  |  |  |
| IV. | Модуль 4 |  |  | - "Клиническая больница Согдийской области имени С. Кутфиддинова". Республика Таджикистан, Согдийская область, город Худжанд, мкр 34. -"Областная клиническая больница имени Б. Вохидова". Республика Таджикистан, г. Бохтар, ул. Вaxдaт, | Чем скорее, тем лучше | 120 календарных дня со дня подписания контракта |  |
| 1. | Транспортное средство (см техническое описание в Секции 3. Технические спецификации) | 1 | шт |  |  |  |  |
| 2. | Медицинское оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Офтальмоскоп с принадлежнстями | Не менее 1 | шт |  |  |  |  |
| 2.2. | Отоскоп с принадлежностями | Не менее 1 | шт. |  |  |  |  |
| 2.3. | Набор пробных очковых линз с оправой | Не менее 1 | шт. |  |  |  |  |
| 2.4. | Осветитель таблиц для исследования остроты зрения | Не менее 1 | шт. |  |  |  |  |
| 2.5. | Тонометр бесконтактный для измерения внутриглазного давления | Не менее 1 | шт. |  |  |  |  |
| 2.6. | Щелевая лампа ручная портативная | Не менее 1 | шт. |  |  |  |  |
| 2.7. | Стетоскоп | Не менее 2 | шт. |  |  |  |  |
| 2.8. | Сфигмоманометр настенный с циферблатом | Не менее 3 | шт. |  |  |  |  |
| 2.9. | Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор воздуха | 4 | шт. |  |  |  |  |

| 2. Список сопутствующих услуг и график работ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуга | Название услуги | Количество1 | Единица измерения | Место, где должны оказываться услуги | Дата (даты) завершения оказания услуг |
| [укажи-те номер услуги] | [укажите название сопутствующих услуг] | [укажите количество поставляемых позиций] | [укажите единицу измерения позиций] | [укажите место] | [укажите нужную дату (даты) завершения] |
| 1. Если применимо |  |  |  |  |  |

3.	Технические спецификации

Передвижной модульный комплекс для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям удаленных и труднодоступных районов и населенных пунктов   Республики Таджикистан- «КАРАВАН ЗДОРОВЬЯ»

Модуль 1

| № | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя |
| --- | --- | --- |
| I. | Модуль 1 | на автомобильном шасси |
| 1. | Общие характеристики Модуля 1 |  |
| 1.1 | Назначение | Для оказания медицинской помощи во время стоянки |
| 1.2 | Соответствие требованиям ТР ТС 018/2011 Технического регламента Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств. | Наличие |
| 1.3 | Категория транспортного средства | N3G |
| 1.4 | Колесная формула транспортного средства | 6х6 |
| 1.5 | Количество осей | Не менее 3 |
| 1.6 | Тип кабины | Расположенная над двигателем |
| 1.7 | Число мест в кабине | Не менее 3 |
| 1.8 | Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный |
| 1.8.1 | Экологический класс двигателя | Евро-5 |
| 1.8.2 | Рабочий объем двигателя, л | Не менее 6,7 |
| 1.9 | Тип фургона | Многосекционный изотермический фургон из сэндвич панелей со стационарными перегородками, установленный на шасси автомобиля |
| 1.10 | Габаритные размеры фургона |  |
| 1.10.1 | Длина, м | Не менее 5,5 |
| 1.10.2 | Ширина, м | Не менее 2,4 |
| 1.10.3 | Высота, м | Не менее 2,4 |
| 1.11 | Состав внешних сэндвич панелей | - плакированная сталь, покрытая белой порошковой эмалью или пластик белого цвета, армированный стекловолокном, устойчивые к обработке дезинфицирующими средствами; -фанера; -пенополистирол; -фанера; -пластик белого цвета, армированный стекловолокном, устойчивый к обработке дезинфицирующими средствами |
| 1.12 | Состав внутренних сэндвич панелей | -пластик белого цвета армированный стекловолокном, устойчивый к обработке дезинфицирующими средствами; -фанера; -пенополистирол; -фанера; -пластик белого цвета, армированный стекловолокном, устойчивый к обработке дезинфицирующими средствами |
| 1.13 | Толщина внешних сэндвич панелей, мм | Не менее 60 |
| 1.14 | Толщина внутренних сэндвич панелей, мм | Не менее 40 |
| 1.15 | Закладные элементы в сэндвич панелях для монтажа внутреннего и наружного оснащения | Наличие |
| 1.16 | Отсеки |  |
| 1.16.1 | Процедурный отсек | с распашной дверью |
| 1.16.2 | Санитарный отсек | с распашной дверью |
| 1.16.3 | Генераторный отсек | с распашной дверью |
| 1.16.4 | Климатический отсек | с распашной дверью |
| 1.17 | Окно | Двойной тонированный стеклопакет со светозащитными шторками |
| 1.17.1 | Размер остекления, мм | Не менее 700×500 |
| 1.18 | Двери | из сэндвич панелей, с устройствами запирания, устройствами фиксации в закрытом и открытом положении |
| 1.18.1 | Толщина сэндвич панелей дверей, мм | Не менее 40 |
| 1.18.2 | Габаритные размеры дверей (ВхШ), мм | Не менее 1800×600 |
| 1.19 | Пол | несущей конструкции, из сэндвич панели, покрыт линолеумом |
| 1.19.1 | Толщина сэндвич панели пола, мм | Не менее 80 |
| 1.20 | Фурнитура (петли, фиксаторы), внешняя и внутренняя отделка фургона, дверей, дверных проемов, соединений сэндвич панелей в различных плоскостях | Нержавеющая сталь, алюминиевый профиль |
| 1.21 | Входной портал в коридоре | Конструкция из алюминиевого профиля с двойным уплотнителем |
| 1.22 | Ящик под днищем фургона | Металлический, сварной конструкции, с устройством запирания |
| 1.23 | Энергоснабжение внешнее | Подключение к однофазной электросети 220 В |
| 1.23.1 | Длина кабеля для подключения к однофазной электросети 220 В, м | Не менее 30 |
| 1.24 | Защитное заземление | Наличие |
| 1.25 | Энергоснабжение автономное | Бензиновая электростанция, однофазная 220 В |
| 1.25.1 | Мощность бензиновой электростанции, кВт | Не менее 9 |
| 1.25.2 | Объем бака бензиновой электростанции, л | 10 |
| 1.26 | Энергоснабжение автономное от бортовой сети транспортного средства | Через многофункциональный преобразователь напряжения с 24 В постоянного тока бортовой сети автомобиля на 220 В переменного тока |
| 1.26.1 | Выходная мощность многофункционального преобразователя напряжения, кВт | Не менее 2 |
| 1.27 | Электрооборудование | Вводной электрический щит с коммутаторами на внешнее и автономное энергоснабжение, реле контроля входного напряжения, вводной электрический автоматический выключатель и вводное устройство защитного отключения, линии электрических потребителей с дифференциальными автоматическими выключателями, разъемы для подключения внешнего и автономного энергоснабжения. Электрофурнитура (розетки, выключатели) в каждом отсеке |
| 1.28 | Количество отдельных линий электрических потребителей с дифференциальными автоматическими выключателями | Не менее 6 |
| 1.29 | Система кондиционирования | Сплит-система |
| 1.29.1 | Внешний блок сплит-системы | Расположен в климатическом отсеке |
| 1.29.2 | Внутренний блок сплит-системы | Расположен в процедурном отсеке |
| 1.29.3 | Режимы работы системы кондиционирования | охлаждение, вентиляция, обогрев |
| 1.30 | Система вентиляции |  |
| 1.30.1 | Система вентиляции процедурного отсека | Приточная фильтровентиляционная установка c распределением подготовленного воздуха |
| 1.30.2 | Система вентиляции генераторного отсека | Принудительная приточная и вытяжная вентиляция в объеме достаточном для нормальной эксплуатации бензиновой электростанции |
| 1.30.3 | Система вентиляции климатического отсека | Принудительная приточно-вытяжная вентиляция внешним блоком сплит-системы |
| 1.31 | Система отопления |  |
| 1.31.1 | Конвекционные обогреватели, шт. | Не менее 2 |
| 1.31.1.1 | Мощность конвекционного обогревателя в процедурном отсеке, кВт | Не менее 1 |
| 1.31.1.2 | Мощность конвекционного обогревателя в санитарном отсеке, кВт | Не менее 0,5 |
| 1.31.2 | Тепловая завеса | В коридоре, над входным проемом |
| 1.31.2.1 | Мощность тепловой завесы, кВт | Не менее 2 |
| 1.31.3 | Автономный воздушный отопитель на дизельном топливе | с возможностью работы на ходу и во время стоянки |
| 1.31.3.1 | Мощность автономного воздушного отопителя на дизельном топливе, кВт | Не менее 4 |
| 1.32 | Система освещения основная | светодиодные светильники |
| 1.33 | Система освещения аварийная | от бортовой сети автомобиля 24 В |
| 1.33.1 | Количество аварийных светильников в каждом отсеке, шт. | Не менее 1 |
| 1.34 | Противопожарное оснащение | Противопожарная сигнализация с датчиками-детекторами дыма в каждом отсеке; огнетушитель порошкового типа |
| 1.34.1 | Объем огнетушителя порошкового типа, л | Не менее 2 |
| 1.35 | Санитарное оборудование | Наличие |
| 1.35.1. | Мойка с краном и насосом, для подачи подготовленной подогретой воды в санитарном отсеке | Наличие |
| 1.35.2 | Биотуалет кассетного типа в санитарном отсеке | Наличие |
| 1.36 | Мебель | Выполнена из панелей с ламинированием рабочих поверхностей, устойчивым к обработке дезинфицирующими средствами |
| 1.36.1 | Навесная двухстворчатая полка в процедурном отсеке | Наличие |
| 1.36.2 | Стол в процедурном отсеке | Наличие |
| 1.36.3 | Стул на колесиках и с газовым лифтом в процедурном отсеке, шт. | Не менее 2 |
| 1.36.4 | Табурет в коридоре | Не менее 2 |
| 1.37 | Хозяйственное оснащение отсеков | Наличие |
| 1.37.1 | Дозаторы мыла в санитарном отсеке | Наличие |
| 1.37.2 | Держатели полотенец в санитарном отсеке | Наличие |
| 1.37.3 | Мусорные ведра, шт. | Не менее 2 |
| 1.37.4 | Крючки для одежды, шт. | Не менее 2 |
| 1.37.5 | Контейнер для чистых бахил, шт. | Не менее 1 |
| 1.38.6 | Контейнер для использованных бахил, шт. | Не менее 1 |
| 1.39 | Система фиксации медицинского оборудования и другого оснащения в транспортном положении | Наличие |
| 1.40 | Входной портал | с интегрированными в днище фургона ступенями и дополнительными приставными ступенями |
| 1.41 | Автомобильный видеорегистратор, шт. | 1 |
| 1.41.1 | Назначение | Видео- и аудиофиксация обстановки перед транспортным средством при его движении и стоянке |
| 1.42 | Абонентский телематический терминал, шт. | 1 |
| 1.42.1 | Назначение | Определение и передача на телематический сервер местоположения и параметров режима движения транспортного средства (объекта) географических координат, скорости, курса |
| 1.42.2 | ГЛОНАСС/GPS приемник | Наличие |
| 1.42.3 | Модуль GSM | Наличие |
| 1.43 | Автомобильная система вызова экстренных оперативных служб, шт. | 1 |
| 1.44 | Ремонтный комплект, шт. | 1 |
| 1.44.1 | Состав ремонтного комплекта | домкрат, баллонный ключ, знак аварийной остановки |
| 2. | Медицинское оснащение |  |
| 2.1. | Аппарат флюорографический цифровой малодозовый, шт. | 1 |
| 2.1.1. | Рентгенозащитная кабина | Наличие |
| 2.1.1.1. | свинцовый эквивалент защитной кабины, мм Pb | не менее 2 |
| 2.1.1.2. | подъемник для пациентов | наличие |
| 2.1.1.3. | максимальный вес пациента, кг | не более 150 |
| 2.1.1.4. | высота перемещения подъемника пациента, мм | не менее 500 |
| 2.1.1.5. | автоматическое открытие/закрытие двери | наличие |
| 2.1.1.6. | блокировка анодного напряжения при поткрытой двери | наличие |
| 2.1.1.7. | фокусное расстояние, см | не менее 100 |
| 2.1.1.8. | средства для радиационной защиты гонад, свинцовый эквивалент мм Pb | не менее 0,35 |
| 2.1.1.9. | средства для радиационной защиты щитовидной железы, свинцовый эквивалент мм Pb | не менее 0,5 |
| 2.1.1.10. | камера видеонаблюдения за положением пациента | наличие |
| 2.1.1.11. | двухсторонняя аудиосвязь с пациентом | наличие |
| 2.1.2. | Цифровой приемник рентгеновского изображения на основе ПЗС-матрицы | Наличие |
| 2.1.2.1. | количество матриц, шт. | не более 1 |
| 2.1.2.2. | количество пикселей, шт. | не менее 2048х2048 |
| 2.1.2.3. | размер рабочего поля ЦПРИ, мм | не менее 400х400 |
| 2.1.2.4. | пространственное разрешение, пар лин./мм | не менее 2,5 - центр / 2,2 - края |
| 2.1.2.5. | нормированная доза облучения на снимок во входной плоскости ЦПРИ, мкГр | не более 8,7 |
| 2.1.2.6. | пороговая контрастная чувствительность, % | не хуже 1,5 |
| 2.1.2.7. | динамический диапазон, крат | не менее 400 |
| 2.1.2.8. | геометрические искажения, % | не более 1,5 |
| 2.1.2.9. | неравномерность распределения яркости изображения, % | не более 15 |
| 2.1.2.10. | разрядность аналого-цифрового преобразования сигнала (число уровней серого), бит | не менее 14 |
| 2.1.2.11. | время вывода изображения на экран монитора после экспозиции, с | не более 5 |
| 2.1.3. | Рентгеновский излучатель с рентгеновской диафрагмой и световым указателем поля облучения | Наличие |
| 2.1.3.1. | тип рентгеновской трубки | с вращающимся анодом |
| 2.1.3.2. | номинальная входная электрическая мощность рентгеновской трубки, кВт | не менее 10 |
| 2.1.3.3. | размер рабочего фокуса, мм | не более 1,2 х 1,2 |
| 2.1.3.4. | рентгеновская диафрагма | наличие |
| 2.1.3.5. | количество шторок диафрагмы / из них подвижных | 3 / 3 (две вертикальных боковых и 1 горизонтальная нижняя) |
| 2.1.3.6. | указатель поля облучения | световой |
| 2.1.4. | Рентгеновское питающее устройство (РПУ) | Наличие |
| 2.1.4.1. | тип РПУ и способ управления его работой | высокочастотное с микропроцессорным управлением, с накопителем энергии |
| 2.1.4.2. | наибольшая выходная мощность, кВт | не менее 30 |
| 2.1.4.3. | диапазон изменения анодного напряжения, кВ | не уже 40-125 |
| 2.1.4.4. | максимальный анодный ток, мА | не менее 200 |
| 2.1.4.5. | потребляемая мощность РПУ во время снимка, кВА, | не более 2,2 |
| 2.1.4.6. | диапазон изменения количества электричества, мАс, | не уже 1-32 |
| 2.1.4.7. | тип сети питания | однофазная |
| 2.1.4.8. | напряжение питающей сети, В | 220 ±10% |
| 2.1.4.9. | частота, Гц | 50 |
| 2.1.4.10. | потребляемая от сети мощность, кВА | не более 2,5 |
| 2.1.4.11. | сопротивление сети, Ом | не более 3 |
| 2.1.5. | Аппаратно-программный комплекс |  |
| 2.1.5.1. | АРМ 1 | Наличие |
| 2.1.5.1.1. | ноутбук | наличие |
| 2.1.5.1.2. | тактовая частота процессора, ГГц, | не менее 2 |
| 2.1.5.1.3. | емкость ОЗУ, Гбайт | не менее 4 |
| 2.1.5.1.4. | емкость жесткого диска, Гбайт | не менее 500 |
| 2.1.5.1.5. | интерфейс сетевой | наличие |
| 2.1.5.1.6. | размер экрана по диагонали, дюйм, | не менее 15,6 |
| 2.1.5.1.7. | размер матрицы (разрешение), пиксель, | не менее 1920х1080 |
| 2.1.5.1.8. | манипулятор типа "мышь" | наличие |
| 2.1.5.1.9. | дистрибутив СПО на диске | наличие |
| 2.1.5.2. | АРМ 2 | Наличие |
| 2.1.5.2.1. | системный блок (стационарный вариант ПК) | наличие |
| 2.1.5.2.2. | тактовая частота процессора, ГГц | не менее 2 |
| 2.1.5.2.3. | емкость ОЗУ, Гбайт | не менее 4 |
| 2.1.5.2.4. | емкость жесткого диска, Гбайт | не менее 500 |
| 2.1.5.2.5. | интерфейс сетевой | наличие |
| 2.1.5.2.6. | привод дисков перезаписывающий DVD/CD-RW | наличие |
| 2.1.5.2.7. | монитор ЖК | наличие |
| 2.1.5.2.8. | размер экрана по диагонали, дюйм | не менее 20 |
| 2.1.5.2.9. | размер матрицы (разрешение), писксель | не менее 1920х1080 |
| 2.1.5.2.10. | максимальная яркость экрана, кд/м2 | не менее 200 |
| 2.1.5.2.11. | манипулятор типа "мышь" | наличие |
| 2.1.5.2.12. | клавиатура | наличие |
| 2.1.5.2.13. | источник бесперебойного питания | наличие |
| 2.1.5.2.14. | дистрибутив СПО на диске | наличие |
| 2.1.5.2.15. | диски DVD-R, штук | не менее 10 |
| 2.1.5.2.16. | офисный лазерный принтер (для распечатки снимков и документов) с разрешением печати, точек на дюйм | не менее 1200 |
| 2.1.6. | Общие возможности СПО АРМ1 и АРМ2. |  |
| 2.1.6.1. | СПО флюорографического аппарата должно обеспечивать регистрацию, обработку, хранение, вывод на печать и передачу медицинских флюорографических изображений, а также обеспечивать управление работой флюорографа и его составных частей | наличие |
| 2.1.6.2. | обеспечивать современную цифровую технологию получения изображений (флюорограмм) органов грудной клетки пациентов | наличие |
| 2.1.6.3. | поддерживать базу данных (пациенты/рентгенограммы) с возможностью ее экспорта/импорта в международном формате "DICOM" | наличие |
| 2.1.6.4. | обеспечивать расширенный поиск пациентов и их данных по полям базы данных | наличие |
| 2.1.6.5. | осуществлять архивирование изображений и сопроводительных данных на жестком диске, а также чтение/запись изображений со сменных носителей информации | наличие |
| 2.1.6.6. | производить автоматизированный расчет эффективной дозы облучения пациентов в соответствие с МУ 2.6.1.2944-11 и автоматически вносить ее в карту пациента | наличие |
| 2.1.6.7. | осуществлять распечатку выбранных изображений и сопроводительных данных | наличие |
| 2.1.6.8. | обеспечивать электронное формирование медицинских документов, содержащих полученные флюорограммы и сопровождающую их текстовую информацию (данные о пациенте, заключение по результатам обследования с использованием шаблонов) | наличие |
| 2.1.7. | Требования к СПО по обеспечению функционирования базы данных | наличие |
| 2.1.7.1. | ввод и хранение данных о пациентах: ФИО, дата рождения, пол, адрес, серия и № страхового полиса, страховая компания, адрес места работы и профессия, а также: вид, дата, время, параметры обследования | наличие |
| 2.1.7.2. | формирование данных обследования с сохранением изображений, даты и названия обследования, автоматически определяемой эффективной дозы облучения, причины обращения, диагноза и рентгенологического заключения | наличие |
| 2.1.7.3. | просмотр изображений из архива, в т.ч. за определенный период времени | наличие |
| 2.1.7.4. | автоматическое составление списка пациентов (за определенный период времени) | наличие |
| 2.1.7.5. | составление стандартизированных статистических отчетов и справок о проведенных на флюорографе цифровом обследованиях | наличие |
| 2.1.8. | Требования к СПО по обработке изображений | наличие |
| 2.1.8.1. | инвертирование ("негатив/позитив") | наличие |
| 2.1.8.2. | изменение яркости и контрастности | наличие |
| 2.1.8.3. | масштабирование фрагментов изображения | наличие |
| 2.1.8.4. | увеличение яркости и масштаба фрагмента изображения в выделенной и перемещаемой оператором зоне интереса (режим "Линза") | наличие |
| 2.1.8.5. | определение координат, расстояний, площадей, углов | наличие |
| 2.1.8.6. | стандартная статистическая обработка в выделенной зоне интереса произвольной формы (число пикселей, среднее значение яркости, минимум/максимум, СКО, вывод гистограмм яркостей в заданной зоне интереса) | наличие |
| 2.1.8.7. | автоматическая нормализация яркости и контраста исходных изображений | наличие |
| 2.2. | Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор воздуха, шт. | Не менее 2 |
| 2.2.1. | Тип | Рециркуляторный |
| 2.2.2. | Количество ламп, шт. | Не менее 3 |
| 2.2.3. | Срок службы ламп, ч | Не менее 9000 |
| 2.2.4. | Потребляемая мощность, Вт | Не более 250 |
| 2.2.5. | Производительность, м3 /ч | Не менее 50 |
| 2.2.6. | Бактерицидная эффективность, % | Не менее 99 |
| 2.2.7. | Масса, кг | Не более 8 |

Модуль 2

| № | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя |
| --- | --- | --- |
| I. | Модуль 2 | на автомобильном шасси |
| 1. | Общие характеристики Модуля 2 |  |
| 1.1 | Назначение | Для оказания медицинской помощи во время стоянки |
| 1.2 | Соответствие требованиям ТР ТС 018/2011 Технического регламента Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств. | Наличие |
| 1.3 | Категория транспортного средства | N3G |
| 1.4 | Колесная формула транспортного средства | 6х6 |
| 1.5 | Количество осей | Не менее 3 |
| 1.6 | Тип кабины | Расположенная над двигателем |
| 1.7. | Число мест в кабине | Не менее 3 |
| 1.8 | Число оборудованных мест в фургоне, предназначенных для размещения пассажиров во время движения | Не менее 7 |
| 1.9 | Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный |
| 1.9.1 | Экологический класс двигателя | Евро-5 |
| 1.9.2 | Рабочий объем двигателя, л | Не менее 6,7 |
| 1.10 | Тип фургона | Многосекционный изотермический фургон из сэндвич панелей со стационарными перегородками, установленный на шасси автомобиля |
| 1.11 | Габаритные размеры фургона |  |
| 1.11.1 | Длина, м | Не менее 5,5 |
| 1.11.2 | Ширина, м | Не менее 2,4 |
| 1.11.3 | Высота, м | Не менее 2,4 |
| 1.12 | Состав внешних сэндвич панелей | - плакированная сталь, покрытая белой порошковой эмалью или пластик белого цвета, армированный стекловолокном, устойчивые к обработке дезинфицирующими средствами; -фанера; -пенополистирол; -фанера; -пластик белого цвета, армированный стекловолокном, устойчивый к обработке дезинфицирующими средствами |
| 1.13 | Состав внутренних сэндвич панелей | -пластик белого цвета армированный стекловолокном, устойчивый к обработке дезинфицирующими средствами; -фанера; -пенополистирол; -фанера; -пластик белого цвета, армированный стекловолокном, устойчивый к обработке дезинфицирующими средствами |
| 1.14 | Толщина внешних сэндвич панелей, мм | Не менее 60 |
| 1.15 | Толщина внутренних сэндвич панелей, мм | Не менее 40 |
| 1.16 | Закладные элементы в сэндвич панелях для монтажа внутреннего и наружного оснащения | Наличие |
| 1.17 | Отсеки |  |
| 1.17.1 | Медицинский отсек | с входной (уличной) распашной дверью |
| 1.17.2 | Санитарный отсек | с распашной дверью |
| 1.17.3 | Генераторный отсек | с распашной дверью |
| 1.17.4 | Климатический отсек | с распашной дверью |
| 1.18 | Окно | Двойной тонированный стеклопакет со светозащитными шторками |
| 1.18.1 | Размер остекления, мм | Не менее 700×500 |
| 1.19 | Двери | из сэндвич панелей, с устройствами запирания, устройствами фиксации в закрытом и открытом положении |
| 1.19.1 | Толщина сэндвич панелей дверей, мм | Не менее 40 |
| 1.19.2 | Габаритные размеры дверей (ВхШ), мм | Не менее 1800×600 |
| 1.20 | Пол | несущей конструкции, из сэндвич панели, покрыт линолеумом |
| 1.20.1 | Толщина сэндвич панели пола, мм | Не менее 80 |
| 1.21 | Фурнитура (петли, фиксаторы), внешняя и внутренняя отделка фургона, дверей, дверных проемов, соединений сэндвич панелей в различных плоскостях | Нержавеющая сталь, алюминиевый профиль |
| 1.22 | Входной портал | Конструкция из алюминиевого профиля с двойным уплотнителем |
| 1.23 | Ящик под днищем фургона | Металлический, сварной конструкции, с устройством запирания |
| 1.24 | Энергоснабжение внешнее | Подключение к однофазной электросети 220 В |
| 1.24.1 | Длина кабеля для подключения к однофазной электросети 220 В, м | Не менее 30 |
| 1.25 | Защитное заземление | Наличие |
| 1.26 | Энергоснабжение автономное | Бензиновая электростанция, однофазная 220 В |
| 1.26.1 | Мощность бензиновой электростанции, кВт | Не менее 9 |
| 1.26.2 | Объем бака бензиновой электростанции, л | 10 |
| 1.27 | Энергоснабжение автономное от бортовой сети транспортного средства | Через многофункциональный преобразователь напряжения с 24 В постоянного тока бортовой сети автомобиля на 220 В переменного тока |
| 1.27.1 | Выходная мощность многофункционального преобразователя напряжения, кВт | Не менее 2 |
| 1.28 | Электрооборудование | Вводной электрический щит с коммутаторами на внешнее и автономное энергоснабжение, реле контроля входного напряжения, вводной электрический автоматический выключатель и вводное устройство защитного отключения, линии электрических потребителей с дифференциальными автоматическими выключателями, разъемы для подключения внешнего и автономного энергоснабжения. Электрофурнитура (розетки, выключатели) в каждом отсеке |
| 1.29 | Количество отдельных линий электрических потребителей с дифференциальными автоматическими выключателями | Не менее 6 |
| 1.30 | Система кондиционирования | Сплит-система |
| 1.30.1 | Внешний блок сплит-системы | Расположен в климатическом отсеке |
| 1.30.2 | Внутренние блоки сплит-системы | Расположен в медицинском отсеке |
| 1.30.3 | Режимы работы системы кондиционирования | охлаждение, вентиляция, обогрев |
| 1.31 | Система вентиляции |  |
| 1.31.1 | Система вентиляции медицинского отсека | Приточная фильтровентиляционная установка c распределением подготовленного воздуха |
| 1.31.2 | Система вентиляции генераторного отсека | Принудительная приточная и вытяжная вентиляция в объеме достаточном для нормальной эксплуатации бензиновой электростанции |
| 1.31.3 | Система вентиляции климатического отсека | Принудительная приточно-вытяжная вентиляция внешним блоком мультисплит-системы |
| 1.32 | Система отопления |  |
| 1.32.1 | Конвекционные обогреватели, шт. | Не менее 2 |
| 1.32.1.1 | Мощность конвекционного обогревателя в медицинском отсеке, кВт | Не менее 1 |
| 1.32.1.2 | Мощность конвекционного обогревателя в санитарном отсеке, кВт | Не менее 0,5 |
| 1.32.1.3 | Тепловая завеса | Над входным проемом |
| 1.3.2 | Мощность тепловой завесы, кВт | Не менее 2 |
| 1.32.2.1 | Автономный воздушный отопитель на дизельном топливе | с возможностью работы на ходу и во время стоянки |
| 1.32.3 | Мощность автономного воздушного отопителя на дизельном топливе, кВт | Не менее 4 |
| 1.32.3.1 | Система освещения основная | светодиодные светильники |
| 1.33 | Система освещения аварийная | от бортовой сети автомобиля 24 В |
| 1.33.1 | Количество аварийных светильников в каждом отсеке, шт. | Не менее 1 |
| 1.34 | Противопожарное оснащение | Противопожарная сигнализация с датчиками-детекторами дыма в каждом отсеке; огнетушитель порошкового типа |
| 1.34.1 | Объем огнетушителя порошкового типа, л | Не менее 2 |
| 1.35 | Санитарное оборудование | Наличие |
| 1.35.1 | Мойка с краном и насосом, для подачи подготовленной подогретой воды в санитарном отсеке | Наличие |
| 1.35.2 | Биотуалет кассетного типа в санитарном отсеке | Наличие |
| 1.36 | Мебель | Выполнена из панелей с ламинированием рабочих поверхностей, устойчивым к обработке дезинфицирующими средствами |
| 1.36.1 | Навесная двухстворчатая полка в медицинском отсеке | Наличие |
| 1.36.2 | Стол в медицинском отсеке | Наличие |
| 1.36.3 | Стул на колесиках и с газовым лифтом в медицинском отсеке, шт. | Не менее 2 |
| 1.37 | Хозяйственное оснащение отсеков | Наличие |
| 1.37.1 | Дозаторы мыла в санитарном отсеке | Наличие |
| 1.37.2 | Держатели полотенец в санитарном отсеке | Наличие |
| 1.37.3 | Мусорные ведра, шт. | Не менее 2 |
| 1.37.4 | Крючки для одежды, шт. | Не менее 2 |
| 1.37.5 | Контейнер для чистых бахил, шт. | Не менее 1 |
| 1.37.6 | Контейнер для использованных бахил, шт. | Не менее 1 |
| 1.38 | Система фиксации медицинского оборудования и другого оснащения в транспортном положении | Наличие |
| 1.39 | Входной портал | с интегрированными в днище фургона ступенями и дополнительными приставными ступенями |
| 1.40 | Автомобильный видеорегистратор, шт. | 1 |
| 1.40.1 | Назначение | Видео- и аудиофиксация обстановки перед транспортным средством при его движении и стоянке |
| 1.41 | Абонентский телематический терминал, шт. | 1 |
| 1.41.1 | Назначение | Определение и передача на телематический сервер местоположения и параметров режима движения транспортного средства (объекта) географических координат, скорости, курса |
| 1.42 | ГЛОНАСС/GPS приемник | Наличие |
| 1.42.1 | Модуль GSM | Наличие |
| 1.42.2 | Автомобильная система вызова экстренных оперативных служб, шт. | 1 |
| 1.42.3 | Ремонтный комплект, шт. | 1 |
| 1.43 | Состав ремонтного комплекта | домкрат, баллонный ключ, знак аварийной остановки |
| 2. | Медицинское оснащение |  |
| 2.1. | Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор воздуха, шт. | Не менее 2 |
| 2.1.1. | Тип | Рециркуляторный |
| 2.1.2. | Количество ламп, шт. | Не менее 3 |
| 2.1.3. | Срок службы ламп, ч | Не менее 9000 |
| 2.1.4. | Потребляемая мощность, Вт | Не более 250 |
| 2.1.5. | Производительность, м3 /ч | Не менее 50 |
| 2.1.6. | Бактерицидная эффективность, % | Не менее 99 |
| 2.1.7. | Масса, кг | Не более 8 |
| 2.2. | Сумка-укладка врача общей практики с наборами медицинскими диагностическими, шт. | Не менее 1 |
| 2.2.1. | Офтальмоскоп | Наличие |
| 2.2.2. | Отоскоп с набором многоразовых ушных воронок | Наличие |
| 2.2.3. | Неврологический молоточек с кисточкой и иголкой | Наличие |
| 2.2.4. | Стетоскоп в комплекте с двумя запасными наушниками и мембраной | Наличие |
| 2.2.5. | Пикфлоуметр | Наличие |
| 2.2.6. | Портативный глюкометр для измерения уровня глюкозы в крови | Наличие |
| 2.2.7. | Тонометр | Наличие |
| 2.2.8. | Камертон 256 Гц | Наличие |
| 2.2.9. | Диагностический осветитель для проверки зрачкового рефлекса, осмотра зева и использования в бытовых целях | Наличие |
| 2.2.10. | Электрокардиограф портативный | Наличие |
| 2.2.11. | Сумка-укладка | Наличие |
| 2.2.12. | Количество отделений сумки-укладки для оборудования, личных вещей врача, документации и письменных принадлежностей | Не менее 3 |
| 2.2.13. | Габариты сумки-укладки (Д×Ш×В), мм | Не более 500×500×260 |

Модуль 3

| № | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя |
| --- | --- | --- |
| I. | Модуль 3 | на шасси прицепа |
| 1. | Общие характеристики Модуля 3 |  |
| 1.1 | Назначение | Для оказания медицинской помощи во время стоянки |
| 1.2 | Соответствие требованиям ТР ТС 018/2011 Технического регламента Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств. | Наличие |
| 1.3 | Возможность эксплуатации в составе автопоезда с Модулем 1 или Модулем 2 | Наличие |
| 1.4 | Категория транспортного средства | О3 |
| 1.5 | Количество осей | Не менее 2 |
| 1.6 | Тип фургона | Многосекционный изотермический фургон из сэндвич панелей со стационарными перегородками, установленный на шасси автомобиля |
| 1.7 | Габаритные размеры фургона |  |
| 1.7.1 | Длина, м | Не менее 7,0 |
| 1.7.2 | Ширина, м | Не менее 2,4 |
| 1.7.3 | Высота, м | Не менее 2,4 |
| 1.8 | Состав внешних сэндвич панелей | - плакированная сталь, покрытая белой порошковой эмалью или пластик белого цвета, армированный стекловолокном, устойчивые к обработке дезинфицирующими средствами; -фанера; -пенополистирол; -фанера; -пластик белого цвета, армированный стекловолокном, устойчивый к обработке дезинфицирующими средствами |
| 1.9 | Состав внутренних сэндвич панелей | -пластик белого цвета армированный стекловолокном, устойчивый к обработке дезинфицирующими средствами; -фанера; -пенополистирол; -фанера; -пластик белого цвета, армированный стекловолокном, устойчивый к обработке дезинфицирующими средствами |
| 1.10 | Толщина внешних сэндвич панелей, мм | Не менее 60 |
| 1.11 | Толщина внутренних сэндвич панелей, мм | Не менее 40 |
| 1.12 | Закладные элементы в сэндвич панелях для монтажа внутреннего и наружного оснащения | Наличие |
| 1.13 | Отсеки |  |
| 1.13.1 | Отсек медицинского приема № 1 | с окном и распашной дверью |
| 1.13.2 | Отсек медицинского приема № 2 | с окном и сдвижной дверью |
| 1.13.3 | Отсек медицинского приема № 3 | с окном и сдвижной дверью |
| 1.13.4 | Коридор | с входной (уличной) распашной дверью |
| 1.13.5 | Санитарный отсек | с распашной дверью |
| 1.13.6 | Генераторный отсек | с распашной дверью |
| 1.13.7 | Климатический отсек | с распашной дверью |
| 1.14 | Окна | Двойной тонированный стеклопакет со светозащитными шторками |
| 1.14.1 | Размер остекления, мм | Не менее 700×500 |
| 1.15 | Двери | из сэндвич панелей, с устройствами запирания, устройствами фиксации в закрытом и открытом положении |
| 1.15.1 | Толщина сэндвич панелей дверей, мм | Не менее 40 |
| 1.15.2 | Габаритные размеры дверей (ВхШ), мм | Не менее 1800×650 |
| 1.16 | Пол | несущей конструкции, из сэндвич панели, покрыт линолеумом |
| 1.16.1 | Толщина сэндвич панели пола, мм | Не менее 80 |
| 1.17 | Фурнитура (петли, фиксаторы), внешняя и внутренняя отделка фургона, дверей, дверных проемов, соединений сэндвич панелей в различных плоскостях | Нержавеющая сталь, алюминиевый профиль |
| 1.18 | Входной портал в коридоре | Конструкция из алюминиевого профиля с двойным уплотнителем |
| 1.19 | Ящик под днищем фургона | Металлический, сварной конструкции, с устройством запирания |
| 1.20 | Энергоснабжение внешнее | Подключение к однофазной электросети 220 В |
| 1.20.1 | Длина кабеля для подключения к однофазной электросети 220 В, м | Не менее 30 |
| 1.21 | Защитное заземление | Наличие |
| 1.22 | Энергоснабжение автономное | Бензиновая электростанция, однофазная 220 В |
| 1.22.1 | Мощность бензиновой электростанции, кВт | Не менее 9 |
| 1.22.2 | Объем бака бензиновой электростанции, л | 10 |
| 1.23 | Энергоснабжение автономное от бортовой сети транспортного средства | Через многофункциональный преобразователь напряжения с 24 В постоянного тока бортовой сети транспортного средства на 220 В переменного тока |
| 1.23.1 | Выходная мощность многофункционального преобразователя напряжения, кВт | Не менее 2 |
| 1.24 | Электрооборудование | Вводной электрический щит с коммутаторами на внешнее и автономное энергоснабжение, реле контроля входного напряжения, вводной электрический автоматический выключатель и вводное устройство защитного отключения, линии электрических потребителей с дифференциальными автоматическими выключателями, разъемы для подключения внешнего и автономного энергоснабжения. Электрофурнитура (розетки, выключатели) в каждом отсеке |
| 1.25 | Количество отдельных линий электрических потребителей с дифференциальными автоматическими выключателями | Не менее 6 |
| 1.26 | Система кондиционирования | Мультисплит-система |
| 1.26.1 | Внешний блок мультисплит-системы | Расположен в климатическом отсеке |
| 1.26.2 | Внутренние блоки мультисплит-системы | Расположены как минимум в отсеках медицинского приема |
| 1. 26.3 | Режимы работы системы кондиционирования | охлаждение, вентиляция, обогрев |
| 1.27 | Система вентиляции | Приточная фильтровентиляционная установка c распределением подготовленного воздуха в отсеки медицинского приема |
| 1.27.1 | Система вентиляции генераторного отсека | Принудительная приточная и вытяжная вентиляция в объеме достаточном для нормальной эксплуатации бензиновой электростанции |
| 1.27.2 | Система вентиляции климатического отсека | Принудительная приточно-вытяжная вентиляция внешним блоком мультисплит-системы |
| 1.28 | Система отопления | автономный воздушный отопитель на дизельном топливе с возможностью работы на ходу и на стоянке |
| 1.28.1 | Конвекционные обогреватели, шт. | Не менее 4 |
| 1.28.1.1 | Мощность конвекционного обогревателя в отсеке медицинского приема № 1, кВт | Не менее 1 |
| 1.28.1.2 | Мощность конвекционного обогревателя в отсеке медицинского приема № 2, кВт | Не менее 1 |
| 1.28.1.3 | Мощность конвекционного обогревателя в отсеке медицинского приема № 3, кВт | Не менее 1 |
| 1.28.1.4 | Мощность конвекционного обогревателя в санитарном отсеке, кВт | Не менее 0,5 |
| 1.28.2 | Тепловая завеса | В коридоре, над входным проемом |
| 1.28.2.1 | Мощность тепловой завесы, кВт | Не менее 2 |
| 1.28.3 | Автономный воздушный отопитель на дизельном топливе | с возможностью работы на ходу и на стоянке |
| 1.28.3.1 | Мощность автономного воздушного отопителя на дизельном топливе, кВт | Не менее 4 |
| 1.29 | Система освещения основная | светодиодные светильники |
| 1.30 | Система освещения аварийная | от бортовой сети автомобиля 24 В |
| 1.30.1 | Количество аварийных светильников в каждом отсеке, шт. | Не менее 1 |
| 1.31 | Противопожарное оснащение | Противопожарная сигнализация с датчиками-детекторами дыма в каждом отсеке; огнетушитель порошкового типа |
| 1.31.1 | Объем огнетушителя порошкового типа, л | Не менее 2 |
| 1.32 | Санитарное оборудование | Наличие |
| 1.32.1 | Мойки с краном и насосом, для подачи подготовленной подогретой воды в отсеках медицинского приема и в санитарном отсеке | Наличие |
| 1.32.2 | Биотуалет кассетного типа в санитарном отсеке | Наличие |
| 1.33 | Мебель | Выполнена из панелей с ламинированием рабочих поверхностей, устойчивым к обработке дезинфицирующими средствами. |
| 1.33.1 | Навесные двухстворчатые полки в отсеках медицинского приема | Наличие |
| 1.33.2 | Стол, шт. | Не менее 3 |
| 1.33.3 | Стул на колесиках и с газовым лифтом, шт. | Не менее 3 |
| 1.33.4 | Табурет на колесиках и с газовым лифтом, шт. | Не менее 3 |
| 1.33.5 | Табурет в коридоре | Не менее 3 |
| 1.34 | Хозяйственное оснащение отсеков | Наличие |
| 1.34.1 | Дозаторы мыла в отсеках медицинского приема и в санитарном оттеке | Наличие |
| 1.34.2 | Держатели полотенец в отсеках медицинского приема и в санитарном оттеке | Наличие |
| 1.34.3 | Мусорные ведра, шт. | Не менее 4 |
| 1.34.4 | Крючки для одежды, шт. | Не менее 4 |
| 1.34.5 | Контейнер для чистых бахил, шт. | Не менее 1 |
| 1.34.6 | Контейнер для использованных бахил, шт. | Не менее 1 |
| 1.35 | Система фиксации медицинского оборудования и другого оснащения в транспортном положении | Наличие |
| 1.36 | Входной портал | с интегрированными в днище фургона ступенями и дополнительными приставными ступенями |
| 2. | Медицинское оснащение : |  |
| 2.1. | Кресло гинекологическое, шт. | Не менее 1 |
| 2.1.1. | Электрическая регулировка высоты, угла сиденья и угла спинки | Наличие |
| 2.1.2. | Поддон | Наличие |
| 2.1.3. | Подставки для ног по геппелю | Наличие |
| 2.1.4. | Возможность трансформации в кушетку | Наличие |
| 2.1.5. | Ножная секция | Наличие |
| 2.1.6. | Максимальная нагрузка, кг | Не менее 170 |
| 2.2 | Осветитель настенный, шт. | Не менее 2 |
| 2.2.1 | Гибкий держатель | Наличие |
| 2.2.2 | Светодиодная лампа | Наличие |
| 2.2.3 | Рукоятка с реостатом | Наличие |
| 2.2.4 | Вариант исполнения | Настенный |
| 2.3. | Кольпоскоп на консольном штативе, шт. | Не менее 1 |
| 2.3.1 | Тип микроскопа | Бинокулярный |
| 2.3.2 | Светодиодное освещение | Наличие |
| 2.3.3 | Кол-во ступеней увеличения | Не менее 5 |
| 2.3.4 | Сине-зеленый фильтр | Наличие |
| 2.4. | Микроскоп, шт. | Не менее 1 |
| 2.4.1. | Тип исполнения | Бинокулярный или монокулярный |
| 2.5. | Портативная ультразвуковая система с принадлежностями | Не менее 1 |
| 2.5.1. | Возможные области применения | Как минимум: Абдоминальные исследования Акушерство и гинекология Неврология Травматология и ортопедия Онкология Эндокринология Педиатрия Неонатология Урология |
| 2.5.2. | Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучение | не менее 4 |
| 2.5.3. | Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум) | не менее 10 |
| 2.5.4. | Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум) | не менее 10 |
| 2.5.5. | Режим развертки только ультразвукового изображения на весь экран монитора нажатием специальной кнопки | Наличие |
| 2.5.6. | Максимальное значение динамического диапазона системы, регистрируемое на экране, дБ | не менее 220 |
| 2.5.7. | Частотный диапазон системы , МГц | не уже 2-14.0 |
| 2.5.8. | Количество цифровых процессинговых каналов | не менее 1 024 |
| 2.5.9. | Максимальная частота кадров в секунду | не менее 400 |
| 2.5.10. | Количество частот излучения ультразвука для В-режима сканирования | не менее 4 |
| 2.5.11. | Количество частот тканевой гармоники | не менее 2 |
| 2.5.12. | Многолучевой прием | Наличие |
| 2.5.13. | Тканевая инверсная гармоника с фазовым сдвигом | Наличие |
| 2.5.14. | Кинопетля, количество кадров, | не менее 10 500 |
| 2.5.15. | Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и комментариев | Наличие |
| 2.5.16. | Сохранение отчетов в формате PDF/RTF | Наличие |
| 2.5.17. | Архиивация изображения на встроенный жесткий диск | Наличие |
| 2.5.18. | Архиивация изображения на CD/DVD диски (при наличие внешнего дисковода) | Наличие |
| 2.5.19. | Архиивация изображения на внешние носители через порт USB | Наличие |
| 2.5.20. | Объем памяти для хранения информации, ГБ | не менее 500 |
| 2.5.21. | Цветной монитор | Наличие |
| 2.5.22. | Диагональ монитора, дюйм | не менее 15 |
| 2.5.23. | Разрешение монитора , пиксель | не менее 1024х768 |
| 2.5.24. | Русифицированная панель управления | Наличие |
| 2.5.25. | Встроенная алфавитно-цифровая клавиатура | Наличие |
| 2.5.26. | В–режим | Наличие |
| 2.5.27. | М–режим | Наличие |
| 2.5.28. | Псевдоконвексное сканирование в B-режиме для линейных датчиков | Наличие |
| 2.5.29. | Пространственное компаундирование | Наличие |
| 2.5.30. | Режим второй тканевой гармоники | Наличие |
| 2.5.31. | Регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора | Наличие |
| 2.5.32. | Регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора | Наличие |
| 2.5.33. | Динамическая фокусировка на прием | Наличие |
| 2.5.34. | Динамическая апертура на излучение и прием | Наличие |
| 2.5.35. | Возможность регулировки плотности линий в В-режиме | Наличие |
| 2.5.36. | Динамическая фильтрация по глубине сканирования | Наличие |
| 2.5.37. | Псевдоокрашивание полутонового изображения | Наличие |
| 2.5.38. | Изменение параметров визуализации на "замороженном" изображении | Наличие |
| 2.5.39. | Поворот и инверсия изображения | Наличие |
| 2.5.40. | Фильтр подчеркивания границ изображения | Наличие |
| 2.5.41. | Сглаживание изображения | Наличие |
| 2.5.42. | Управление гамма-коррекцией | Наличие |
| 2.5.43. | Регулировка скорости прокрутки кинопетли | Наличие |
| 2.5.44. | Архивация проспективной и ретроспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности | Наличие |
| 2.5.45. | Возможность редактирования кинопетли, в том числе сегментарное | Наличие |
| 2.5.46. | Конвексный датчик | Наличие |
| 2.5.47. | Линейный датчик | Наличие |
| 2.5.48. | Внутриполостной датчик | Наличие |
| 2.5.49. | Принтер | Наличие |
| 2.5.50. | Специализированная тележка | Наличие |
| 2.5.51. | Аккумуляторная батарея | Наличие |
| 2.5.52. | Габаритные размеры основного блока (ДхШхВ), мм | не более 500 х 300 х 400 |
| 2.5.53. | Масса основного блока , кг | не более 10 |
| 2.6. | Аппарат дыхательный ручной, шт. | Не менее 1 |
| 2.6.1. | Мешок дыхательный для ручной ИВЛ, шт. | Не менее 1 |
| 2.6.2. | Языкодержатель, шт. | 1 |
| 2.6.3. | Роторасширитель, шт. | 1 |
| 2.6.4. | Сумка для переноски, шт. | Наличие |
| 2.7 | Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи, шт. | Не менее 1 |
| 2.8 | Электрокардиограф, шт. | 1 |
| 2.8.1. | Регистрация, каналов | Не менее 12 |
| 2.8.2. | Скорость подачи бумаги, мм/с | 5; 10; 25; 50 |
| 2.8.3. | Память прибора, количество исследований | Не менее 300 |
| 2.8.4. | Разрешение дисплея, пиксель | Не менее 640×480 |
| 2.8.5. | Защита от дефибрилляции | Наличие |
| 2.8.6. | Время работы аккумулятора, ч | Не менее 3 |
| 2.8.7. | Управление меню с помощью вращающегося манипулятора | Наличие |
| 2.8.8. | Ширина термобумаги, мм | Не менее 110 |
| 2.8.9. | Габаритные размеры |  |
| 2.8.10. | Длина, мм | Не более 300 |
| 2.8.11. | Ширина, мм | Не более 200 |
| 2.8.12. | Высота, мм | Не более 100 |
| 2.8.13. | Масса с аккумулятором и кабелем пациента, кг | Не более 4 |
| 2.9. | Диагностический спирометр, шт. | Не менее 1 |
| 2.9.1. | Тесты спирометрии | Не менее: FVC, VC |
| 2.9.2. | Дисплей | Наличие |
| 2.9.3. | Программное обеспечение | Наличие |
| 2.9.4. | Датчик | турбина |
| 2.9.5. | Коммуникационный порт | Наличие |
| 2.9.6. | Масса, кг | Не более 0,4 |
| 2.10. | Стетоскоп, шт. | Не менее 2 |
| 2.10.1. | Двусторонняя мембрана | Наличие |
| 2.10.2. | Мягкие заменяемые наконечники для наушников | Наличие |
| 2.10.3. | Y-образные трубки из поливинилхлорида или эквивалента | Наличие |
| 2.10.4. | Общая длина, см | Не менее 55 |
| 2.11. | Стетоскоп кардиологический, шт. | Не менее 1 |
| 2.11.1. | Двусторонняя мембрана | Наличие |
| 2.11.2. | Мягкие заменяемые наконечники для наушников | Наличие |
| 2.11.3. | Y-образные трубки из поливинилхлорида или эквивалента | Наличие |
| 2.11.4. | Общая длина, см | Не менее 74 |
| 2.12. | Сфигмоманометр настенный с циферблатом, шт. | Не менее 3 |
| 2.12.1. | Габаритные размеры, мм | Не менее 150×150 |
| 2.12.2. | Инсуффляционная трубка | Наличие |
| 2.12.3. | Крепление на стену | Наличие |
| 2.13. | Ростомер, шт. | Не менее 1 |
| 2.13.1. | Тип исполнения | Настенный |
| 2.13.1. | Диапазон измерений, м | Не уже 0,8 - 2,0 |
| 2.14. | Весы медицинские, шт. | Не менее 1 |
| 2.14.1. | Максимальный измеряемый вес, кг | Не менее 150 |
| 2.14.2. | Дисплей | Наличие |
| 2.15. | Весы медицинские детские, шт. | Не менее 1 |
| 2.15.1. | Предел взвешивания, кг | Не менее 15 |
| 2.15.2. | Время установки показаний, с | Не более 2 |
| 2.15.3. | Габаритные размеры (с учётом съёмной платформы) (ДхШхВ), мм | Не более 540×330×105 |
| 2.15.4. | Габаритные размеры съёмной платформы (ДхШхВ), мм | Не более 540×290×70 |
| 2.15.5. | Масса, кг | Не более 5 |
| 2.16. | Анализатор крови биохимический портативный, шт. | Не менее 1 |
| 2.16.1. | Принцип измерения | Фотометрический анализ |
| 2.16.2. | Тип образца | Свежая капиллярная кровь |
| 2.16.3. | Тип реагентов | Тест-полоски |
| 2.16.4. | Определяемые параметры | глюкоза, холестерин, триглицериды |
| 2.16.5. | Память прибора, количество результатов | Не менее 100 |
| 2.16.6. | Масса, г | Не более 150 |
| 2.17. | Глюкометр, шт. | Не менее 1 |
| 2.17.1. | Образец | Свежая капиллярная кровь |
| 2.17.2. | Объем капли крови, ммоль/л | Не более 0,5 |
| 2.17.3. | Время измерения, с | Не более 5 |
| 2.17.4. | Диапазон измеряемых значений, ммоль/л | Не уже 1,1 - 33,3 |
| 2.17.5. | Объем памяти, количество результатов | Не менее 100 |
| 2.17.6. | Автоматическое отключение | Наличие |
| 2.17.7. | Габаритные размеры (ДхШхВ), см | Не более 10×10×2 |
| 2.17.8. | Масса, кг | Не более 0,2 |
| 2.18. | Анализатор мочи портативный, шт. | Не менее 1 |
| 2.18.1. | Количеств измеряемых тестов | Не менее 10 |
| 2.18.2. | Производительность, тестов в час | Не менее 60 |
| 2.18.3. | Встроенный термопринтер | Наличие |
| 2.18.4. | Память прибора, исследований | Не менее 100 |
| 2.18.5. | Размеры, мм | Не более 300 х 200 х 200 |
| 2.18.6. | Масса, кг | Не более 2 |
| 2.19. | Штатив, шт. | Не менее 2 |
| 2.19.1. | Количество гнезд | Не менее 50 |
| 2.20. | Емкость для дезинфекции и предстерилизационной обработки медицинских изделий, шт. | Не менее 4 |
| 2.20.1. | Внешние габаритные размеры, мм | Не более 250×170×100 |
| 2.20.2. | Полезный объем, л | Не менее 1 |
| 2.20.3. | Полный объем, л | Не менее 1,6 |
| 2.20.4. | Масса, кг | Не более 0,7 |
| 2.21. | Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор воздуха, шт. | Не менее 3 |
| 2.21.1. | Тип | Рециркуляторный |
| 2.21.2. | Количество ламп, шт. | Не менее 3 |
| 2.21.3. | Срок службы ламп, ч | Не менее 9000 |
| 2.21.4. | Потребляемая мощность, Вт | Не более 250 |
| 2.21.5. | Производительность, м3 /ч | Не менее 50 |
| 2.21.6. | Бактерицидная эффективность, % | Не менее 99 |
| 2.21.7. | Масса, кг | Не более 8 |
| 2.22. | Анализатор крови гематологический, шт. | Не менее 1 |
| 2.22.1. | Количество определяемых параметров | Не менее 18 |
| 2.22.2. | Объем образца цельной крови, мкл | Не более 10 |
| 2.22.3. | Объем образца при разведении, мкл | 20 |
| 2.22.4. | Производительность, анализов в час | Не менее 40 |
| 2.22.5. | Встроенный термопринтер | Наличие |
| 2.22.6. | Размеры, мм | Не более 500 х 500 х 400 |
| 2.22.7. | Вес, кг | Не более 20 |

Модуль 4

| № | Наименование показателя |  |  | Содержание (значение) показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Модуль 4 |  |  | на шасси прицепа |
| 1. | Общие характеристики Модуля 4 |  |  |  |
| 1.1 | Назначение |  |  | Для оказания медицинской помощи во время стоянки |
| 1.2 | Соответствие требованиям ТР ТС 018/2011 Технического регламента Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств. |  |  | Наличие |
| 1.3 | Возможность эксплуатации в составе автопоезда с Модулем 1 или Модулем 2 |  |  | Наличие |
| 1.4 | Категория транспортного средства |  |  | О3 |
| 1.5 | Количество осей |  |  | Не менее 2 |
| 1.6 | Тип фургона |  |  | Многосекционный изотермический фургон из сэндвич панелей со стационарными перегородками, установленный на шасси автомобиля |
| 1.7 | Габаритные размеры фургона |  |  |  |
| 1.7.1 | Длина, м |  |  | Не менее 7,0 |
| 1.7.2 | Ширина, м |  |  | Не менее 2,4 |
| 1.7.3 | Высота, м |  |  | Не менее 2,4 |
| 1.8 | Состав внешних сэндвич панелей |  |  | - плакированная сталь, покрытая белой порошковой эмалью или пластик белого цвета, армированный стекловолокном, устойчивые к обработке дезинфицирующими средствами; -фанера; -пенополистирол; -фанера; -пластик белого цвета, армированный стекловолокном, устойчивый к обработке дезинфицирующими средствами |
| 1.9 | Состав внутренних сэндвич панелей |  |  | -пластик белого цвета армированный стекловолокном, устойчивый к обработке дезинфицирующими средствами; -фанера; -пенополистирол; -фанера; -пластик белого цвета, армированный стекловолокном, устойчивый к обработке дезинфицирующими средствами |
| 1.10 |  | Толщина внешних сэндвич панелей, мм |  | Не менее 60 |
| 1.11 |  | Толщина внутренних сэндвич панелей, мм |  | Не менее 40 |
| 1.12 |  | Закладные элементы в сэндвич панелях для монтажа внутреннего и наружного оснащения |  | Наличие |
| 1.13 |  | Отсеки |  |  |
| 1.13.1 |  | Отсек медицинского приема № 1 |  | с окном и распашной дверью |
| 1.13.2 |  | Отсек медицинского приема № 2 |  | с окном и сдвижной дверью |
| 1.13.3 |  | Отсек медицинского приема № 3 |  | с окном и сдвижной дверью |
| 1.13.4 |  | Коридор |  | с входной (уличной) распашной дверью |
| 1.13.5 |  | Санитарный отсек |  | с распашной дверью |
| 1.13.6 |  | Генераторный отсек |  | с распашной дверью |
| 1.13.7 |  | Климатический отсек |  | с распашной дверью |
| 1.14 |  | Окна |  | Двойной тонированный стеклопакет со светозащитными шторками |
| 1.14.1 |  | Размер остекления, мм |  | Не менее 700×500 |
| 1.15 |  | Двери |  | из сэндвич панелей, с устройствами запирания, устройствами фиксации в закрытом и открытом положении |
| 1.15.1 |  | Толщина сэндвич панелей дверей, мм |  | Не менее 40 |
| 1.15.2 |  | Габаритные размеры дверей (ВхШ), мм |  | Не менее 1800×650 |
| 1.16 |  | Пол |  | несущей конструкции, из сэндвич панели, покрыт линолеумом |
| 1.16.1 |  | Толщина сэндвич панели пола, мм |  | Не менее 80 |
| 1.17 |  | Фурнитура (петли, фиксаторы), внешняя и внутренняя отделка фургона, дверей, дверных проемов, соединений сэндвич панелей в различных плоскостях |  | Нержавеющая сталь, алюминиевый профиль |
| 1.18 |  | Входной портал в коридоре |  | Конструкция из алюминиевого профиля с двойным уплотнителем |
| 1.19 |  | Ящик под днищем фургона |  | Металлический, сварной конструкции, с устройством запирания |
| 1.20 |  | Энергоснабжение внешнее |  | Подключение к однофазной электросети 220 В |
| 1.20.1 |  | Длина кабеля для подключения к однофазной электросети 220 В, м |  | Не менее 30 |
| 1.21 |  | Защитное заземление |  | Наличие |
| 1.22 |  | Энергоснабжение автономное |  | Бензиновая электростанция, однофазная 220 В |
| 1.22.1 |  | Мощность бензиновой электростанции, кВт |  | Не менее 9 |
| 1.22.2 |  | Объем бака бензиновой электростанции, л |  | 10 |
| 1.23 |  | Энергоснабжение автономное от бортовой сети транспортного средства |  | Через многофункциональный преобразователь напряжения с 24 В постоянного тока бортовой сети транспортного средства на 220 В переменного тока |
| 1.23.1 |  | Выходная мощность многофункционального преобразователя напряжения, кВт |  | Не менее 2 |
| 1.24 |  | Электрооборудование |  | Вводной электрический щит с коммутаторами на внешнее и автономное энергоснабжение, реле контроля входного напряжения, вводной электрический автоматический выключатель и вводное устройство защитного отключения, линии электрических потребителей с дифференциальными автоматическими выключателями, разъемы для подключения внешнего и автономного энергоснабжения. Электрофурнитура (розетки, выключатели) в каждом отсеке |
| 1.25 |  | Количество отдельных линий электрических потребителей с дифференциальными автоматическими выключателями |  | Не менее 6 |
| 1.26 |  | Система кондиционирования |  | Мультисплит-система |
| 1.26.1 |  | Внешний блок мультисплит-системы |  | Расположен в климатическом отсеке |
| 1.26.2 |  | Внутренние блоки мультисплит-системы |  | Расположены как минимум в отсеках медицинского приема |
| 1.126.3 |  | Режимы работы системы кондиционирования |  | охлаждение, вентиляция, обогрев |
| 1.27 |  | Система вентиляции |  | Приточная фильтровентиляционная установка c распределением подготовленного воздуха в отсеки медицинского приема |
| 1.27.1 |  | Система вентиляции генераторного отсека |  | Принудительная приточная и вытяжная вентиляция в объеме достаточном для нормальной эксплуатации бензиновой электростанции |
| 1.27.2 |  | Система вентиляции климатического отсека |  | Принудительная приточно-вытяжная вентиляция внешним блоком мультисплит-системы |
| 1.28 |  | Система отопления |  | автономный воздушный отопитель на дизельном топливе с возможностью работы на ходу и на стоянке |
| 1.28.1 |  | Конвекционные обогреватели, шт. |  | Не менее 4 |
| 1.28.1.1 |  | Мощность конвекционного обогревателя в отсеке медицинского приема № 1, кВт |  | Не менее 1 |
| 1.28.1.2 |  | Мощность конвекционного обогревателя в отсеке медицинского приема № 2, кВт |  | Не менее 1 |
| 1.28.1.3 |  | Мощность конвекционного обогревателя в отсеке медицинского приема № 3, кВт |  | Не менее 1 |
| 1.28.1.4 |  | Мощность конвекционного обогревателя в санитарном отсеке, кВт |  | Не менее 0,5 |
| 1.28.2 |  | Тепловая завеса |  | В коридоре, над входным проемом |
| 1.28.2.1 |  | Мощность тепловой завесы, кВт |  | Не менее 2 |
| 1.28.3 |  | Автономный воздушный отопитель на дизельном топливе |  | с возможностью работы на ходу и на стоянке |
| 1.28.3.1 |  | Мощность автономного воздушного отопителя на дизельном топливе, кВт |  | Не менее 4 |
| 1.29 |  | Система освещения основная |  | светодиодные светильники |
| 1.30 |  | Система освещения аварийная |  | от бортовой сети автомобиля 24 В |
| 1.30.1 |  | Количество аварийных светильников в каждом отсеке, шт. |  | Не менее 1 |
| 1.31 |  | Противопожарное оснащение |  | Противопожарная сигнализация с датчиками-детекторами дыма в каждом отсеке; огнетушитель порошкового типа |
| 1.31.1 |  | Объем огнетушителя порошкового типа, л |  | Не менее 2 |
| 1.32 |  | Санитарное оборудование |  | Наличие |
| 1.32.1 |  | Мойки с краном и насосом, для подачи подготовленной подогретой воды в отсеках медицинского приема и в санитарном отсеке |  | Наличие |
| 1.32.2 |  | Биотуалет кассетного типа в санитарном отсеке |  | Наличие |
| 1.33 |  | Мебель |  | Выполнена из панелей с ламинированием рабочих поверхностей, устойчивым к обработке дезинфицирующими средствами. |
| 1.33.1 |  | Навесные двухстворчатые полки в отсеках медицинского приема |  | Наличие |
| 1.33.2 |  | Стол, шт. |  | Не менее 3 |
| 1.33.3 |  | Стул на колесиках и с газовым лифтом, шт. |  | Не менее 3 |
| 1.33.4 |  | Табурет на колесиках и с газовым лифтом, шт. |  | Не менее 3 |
| 1.33.5 |  | Табурет в коридоре |  | Не менее 3 |
| 1.34 |  | Хозяйственное оснащение отсеков |  | Наличие |
| 1.34.1 |  | Дозаторы мыла в отсеках медицинского приема и в санитарном оттеке |  | Наличие |
| 1.34.2 |  | Держатели полотенец в отсеках медицинского приема и в санитарном оттеке |  | Наличие |
| 1.34.3 |  | Мусорные ведра, шт. |  | Не менее 4 |
| 1.34.4 |  | Крючки для одежды, шт. |  | Не менее 4 |
| 1.34.5 |  | Контейнер для чистых бахил, шт. |  | Не менее 1 |
| 1.34.6 |  | Контейнер для использованных бахил, шт. |  | Не менее 1 |
| 1.35 |  | Система фиксации медицинского оборудования и другого оснащения в транспортном положении |  | Наличие |
| 1.36 |  | Входной портал |  | с интегрированными в днище фургона ступенями и дополнительными приставными ступенями |
| 2. |  | Медицинское оснащение: |  |  |
| 2.1. | Офтальмоскоп с принадлежностями, шт. |  | Не менее 1 |  |
| 2.1.1. | Корригирующие линзы |  | Не менее 20 |  |
| 2.1.2. | Апертуры |  | Не менее 3 |  |
| 2.1.3. | Настенный модуль с двумя рукоятками |  | Наличие |  |
| 2.1.4. | Дополнительный модуль (диспенсер) |  | Наличие |  |
| 2.2. | Отоскоп с принадлежностями, шт. |  | Не менее 1 |  |
| 2.2.1. | Обзорное окно с увеличением |  | Наличие |  |
| 2.2.2. | Возможность работы от рукоятки настенного модуля напряжением |  | Наличие |  |
| 2.2.3. | Диспенсер воронок |  | Наличие |  |
| 2.3. | Набор пробных очковых линз с оправой, шт. |  | Не менее 1 |  |
| 2.3.1. | Количество элементов набора, шт. |  | Не менее 96 |  |
| 2.3.2. | Линзы стигматические положительные с рефракцией |  | Наличие |  |
| 2.3.3. | Линзы стигматические положительные с рефракцией |  | Наличие |  |
| 2.3.4. | Линзы стигматические отрицательные с рефракцией |  | Наличие |  |
| 2.3.5. | Линзы стигматические отрицательные с рефракцией |  | Наличие |  |
| 2.3.6. | Линзы астигматические отрицательные с рефракцией |  | Наличие |  |
| 2.3.7. | Линзы астигматические отрицательные с рефракцией |  | Наличие |  |
| 2.3.8. | Линзы астигматические положительные с рефракцией |  | Наличие |  |
| 2.3.9. | Линзы астигматические положительные с рефракцией |  | Наличие |  |
| 2.3.10. | Красный светофильтр |  | Наличие |  |
| 2.3.11. | Зеленый светофильтр |  | Наличие |  |
| 2.3.12. | Диафрагма |  | Наличие |  |
| 2.3.13. | Окклюдор (экран) |  | Наличие |  |
| 2.3.14. | Оправа пробная |  | Наличие |  |
| 2.3.15. | Кейс |  |  |  |
| 2.4. | Осветитель таблиц для исследования остроты зрения, шт. |  | Не менее 1 |  |
| 2.4.1. | Возможность применения в помещении на расстоянии 2,7 м |  | Наличие |  |
| 2.4.2. | Освещенность в центре таблицы, люкс |  | Не менее 700 |  |
| 2.4.3. | Потребляемая мощность, Вт |  | Не более 100 |  |
| 2.4.4. | Осветитель |  | Наличие |  |
| 2.4.5. | Комплект таблиц, в том числе для детей |  | Наличие |  |
| 2.4.6. | Указка |  | Наличие |  |
| 2.4.7. | Окклюдор (экран) |  | Наличие |  |
| 2.4.8. | Габаритные размеры (ДхВхШ), мм |  | Не более 335 х 485 х 125 |  |
| 2.4.9. | Масса, кг |  | Не более 10 |  |
| 2.5. | Тонометр бесконтактный для измерения внутриглазного давления, шт. |  | Не менее 1 |  |
| 2.5.1. | Время одного измерения, сек |  | не более 5 |  |
| 2.5.2. | Количество измерений на одном комплекте элементов питания |  | не менее 1000 |  |
| 2.5.3. | Габаритные размеры, мм |  | Не более 200х50х50 |  |
| 2.5.4. | Масса прибора с элементами питания, кг |  | не более 0,15 |  |
| 2.6. | Щелевая лампа ручная портативная, шт. |  |  |  |
| 2.6.1. | Микроскоп |  | Наличие |  |
| 2.6.2. | Увеличение, крат |  | Не менее 5 |  |
| 2.6.3. | Осветитель |  | Наличие |  |
| 2.6.4. | Диапазон изменения ширины световой щели, мм |  | Не уже от 0 до 11 |  |
| 2.6.5. | Высота световой щели, мм |  | Не менее 11 |  |
| 2.6.6. | Встроенные фильтры |  | Кобальтовый синий, зеленый, конверсионный |  |
| 2.6.7. | Источника света |  | светодиод |  |
| 2.6.8. | Аккумуляторная батарея, шт. |  | Наличие |  |
| 2.6.9. | Зарядное устройство |  | Наличие |  |
| 2.7. | Стетоскоп, шт. |  | Не менее 2 |  |
| 2.7.1. | Двусторонняя мембрана |  | Наличие |  |
| 2.7.2. | Мягкие заменяемые наконечники для наушников |  | Наличие |  |
| 2.7.3. | Y-образные трубки из поливинилхлорида или эквивалента |  | Наличие |  |
| 2.7.4. | Общая длина, см |  | Не менее 55 |  |
| 2.8. | Сфигмоманометр настенный с циферблатом, шт. |  | Не менее 3 |  |
| 2.8.1. | Габаритные размеры, мм |  | Не менее 150×150 |  |
| 2.8.2. | Инсуффляционная трубка |  | Наличие |  |
| 2.8.3. | Крепление на стену |  | Наличие |  |
| 2.9. | Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор воздуха, шт. |  | 4 |  |
| 2.9.1. | Тип |  | Рециркуляторный |  |
| 2.9.2. | Количество ламп, шт. |  | Не менее 3 |  |
| 2.9.3. | Срок службы ламп, ч |  | Не менее 9000 |  |
| 2.9.4. | Потребляемая мощность, Вт |  | Не более 250 |  |
| 2.9.5. | Производительность, м3 /ч |  | Не менее 50 |  |
| 2.9.6. | Бактерицидная эффективность, % |  | Не менее 99 |  |
| 2.9.7. | Масса, кг |  | Не более 8 |  |

4.	Чертежи

Настоящая Документация для торгов [вставьте «включает в себя следующие чертежи» или «не содержит чертежей»]. НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

[Если должны быть включены документы, вставьте соответствующий Список чертежей]

| Список чертежей |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### № чертежа | Название чертежа | Цель |

5.	Проверки и испытания

Необходимо провести следующие проверки и испытания: НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ